广东省政府采购公开招标

招  标  文  件

项 目  名 称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及   电驱动系统质量监督检验中心（广东）第一批设备-电磁兼容     检验设备采购项目（包组二）

招 标  编 号：                  MZCD-1901-012

采   购   人：        广东省珠海市质量计量监督检测所

采购计划编号：        440000-201901-118012001-0001

采购代理机构：           广东明正项目管理有限公司

项 目  经 理：                   张  丽

日        期：             二○一九年一月十一日

目     录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分　用户需求书	7

第三部分　投标人须知	46

第四部分  评标方法、步骤及标准	62

第五部分  合同书格式	72

第六部分　投标文件编制及附件格式	83

# 第一部分  投标邀请函

各投标人:

受广东省珠海市质量计量监督检测所的委托，广东明正项目管理有限公司作为招标代理机构就广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心（广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的各投标人投标。

一、采购计划编号：440000-201901-118012001-0001。

二、采购项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）。

三、投标报价上限：人民币大写贰仟零玖万元整（￥20,090,000.00）；投标人的投标报价不能高于投标报价上限，否则视为无效投标文件。本项目属于政府采购项目，资金来源为财政资金。

| 包组号 | 采购设备名称 | 是否允许采购进口设备 | 数量 | 投标报价上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组二 | 电驱动系统电磁兼容测试暗室 | 允许 | 1套 | 人民币大写贰仟零玖万元整（￥20,090,000.00） |

说明：经政府管理部门同意，本项目包组二采购设备允许采购进口产品或本国产品。投标人须对包组二所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。否则，其投标将作无效投标处理。

四、交货期：

合同签订之日起12个月内到达用户指定现场，且中标人在发货前须与采购人确认场地条件是否满足设备入场要求，书面确认后中标人方可发货。如因特殊原因造成设备交货期延长的，须提前获得采购人书面确认函，否则视为中标人违约。

五、评标办法：综合评分评标法。

六、采购设备技术要求：详见用户需求。

七、投标人资格要求：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供以下材料作为证明文件：

1.1   提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件加盖投标人公章；

1.2   2017年度财务状况报告或本年度任意一个月的财务状况报告复印件加盖投标人公章；其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章；

1.3   本年度任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件加盖投标人公章；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件加盖投标人公章；

1.4   提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

1.5   提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

2. 投标人所投产品为进口设备且为非生产厂家的，投标文件中须提供:所投产品生产厂家或生产厂家国内办事处针对本项目的售后服务承诺函复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件供评标委员会在评标时进行查验）；进口设备若非生产厂家直接出具的售后服务承诺函，另须同时提供生产厂家与售后服务机构承诺函出具方的关系证明文件复印件加盖投标人公章；

3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意名单之一：①记录失信被 执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活 动 期 间 。（ 说 明 ： 1.以招标代理机构于投标截止日期前3日在 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2.采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。3.如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动。）

4. 本项目不接受联合体投标。

注：

（1）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该 采购项目的其他采购活动。

（3）本项目政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处；地址：广州市仓边路26号8 楼；电话：020-83188580、83188586、83188500、83188511。投标人购买招标文件时须提供下列证明文件：

- 法定代表人资格证明书及授权委托书原件；

- 法定代表人及被授权委托人身份证明复印件加盖投标人公章；

- 投标报名日期前2个工作日内的信用记录查询页面打印件加盖投标人公章【查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标时以广东明正项目管理有限公司的查询结果为准）；

- 企业法人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）副本复印件加盖公章。

说明：如法定代表人亲自办理获取招标文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

注：以上证照必须在有效期内。只有购买了招标文件的投标人，才具有投标资格。

七、购买招标文件的时间、地点及招标文件售价：

1. 投标报名时间：自2019年01月11日起至2019年01月18日17时30分止（法定节假日除外），同时发售招标文件。

2. 购买招标文件地点：广东明正项目管理有限公司（地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼）。

3. 招标文件售价：人民币300元整，招标文件售后不退。若需邮购请先将招标文件费及邮购费（50元）汇到招标代理机构帐户上,购买时间以招标文件寄出时间为准。若需网上报名的，请将招标文件费汇到招标代理机构帐户上，将填写完整的投标报名报名登记表及投标报名资料彩色扫描件发至邮箱：157921504@qq.com。

4. 已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查。

- 邮购标书汇款账户：

开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海吉大支行。

户    名：广东明正项目管理有限公司。

账    号：44001646236053000763（注：请勿将投标保证金汇入此账户）。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

- 递交投标文件截止时间/开标时间：2019年02月02日10：00。于截止时间前30分钟开始接收投标文件，提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 接受投标文件地点/开标地点：珠海市香洲区红山路国际科技大厦十二楼六号开标室。

- 有关此次招标事宜，可按照下列联系方式向采购人或采购代理机构查询：

采购人联系人：袁铭泽 办公电话：0756-2139485

采购人地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路泰北街1号

代理机构联系人：张丽 办公电话：0756-3359378 传真：0756-3230033 采购代理机构地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 说明：本项目监督管理部门为广东省财政厅政府采购监管处。

广东省珠海市质量计量监督检测所

广东明正项目管理有限公司

二O一九年一月十一日

# 第二部分　用户需求书

## 一、投标报价上限：

投标报价上限：人民币大写贰仟零玖万元整（￥20,090,000.00）；投标人的投标报价不能高于投标报价上限，否则视为无效投标文件。本项目属于政府采购项目，资金来源为财政资金。

| 包组号 | 采购设备名称 | 是否允许采购进口设备 | 数量 | 投标报价上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组二 | 电驱动系统电磁兼容测试暗室 | 允许 | 1套 | 人民币大写贰仟零玖万元整（￥20,090,000.00） |

说明：经政府管理部门同意，本项目包组二采购设备允许采购进口产品或本国产品。投标人须对包组二所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。否则，其投标将作无效投标处理。

## 二、交货期

合同签订之日起12个月内到达用户指定现场，且中标人在发货前须与采购人确认场地条件是否满足设备入场要求，书面确认后中标人方可发货。如因特殊原因造成设备交货期延长的，须提前获得采购人书面确认函，否则视为中标人违约。

## 三、项目基本要求

1. 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。所有设备在现有试验室条件下能完成安装及验收，如有特殊要求(包含且不限于电源、上下水、振动、隔离、地基、通风等)，涉及到的相关改造工程，由中标人负责，应在投标文件中说明，且所需费用包含在投标报价中。

2. 设备应具有优良的功能和合理的配置，操作简便、界面友善，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高。

3. 设备、设施的安全技术要求、安装等符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及其他相关法规要求。

4. 投标人提供的设备必须为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5. 投标人所提供的产品必须能够根据国家相关标准/规范的变化及时、便捷地进行升级。

6. 投标人应确保所有硬件设备、选件、附件在构成系统后，相互间在阻抗、匹配、信号电平匹配、传输功率、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试、排风系统等各方面满足系统功能、系统技术指标及国家相关标准/规范的要求。所有设备在现有实验室条件下能完成安装及验收，如有特殊要求须由投标人制定解决方案并负责实施，由此产生的费用须包含在投标报价中。

7. 需提供所投相关设备的详细方案说明和设备技术参数及图片。

8. 进口设备交货时必须提供报关单、原产地证明等资料。

★9. 投标人必须有在中国大陆承担中华人民共和国工业和信息化部《公告》车辆产品检测工作的国家级汽车(或机动车)检验中心建设过10米法电磁兼容试验室的经历（投标文件中提供相关验收报告或第三方检测报告复印件加盖投标人公章，开标现场提交相关验收报告或第三方检测报告原件供评标委员会评标时核查）。

## 四、详细技术参数要求等：

### （一）电驱动系统电磁兼容测试暗室供货范围（包括但不限于）：

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电波暗室 | 不小于9.6m×8.3m×4.5m | 1套 | 技术要求见下文 |
| 控制室 | 不小于7.5m×4.0m×3.5m | 1套 | 技术要求见下文 |
| 功放室 | 不小于2.0m×4.0m×3.5m | 1套 | 技术要求见下文 |
| 测功机系统 | 功率不低于250kW | 1套 | 技术要求见下文 |
| 被测电机连接系统 | —— | 1套 | 技术要求见下文 |
| 电机测试系统设备基础 | —— | 1套 | 技术要求见下文 |
| 电池模拟器 | 功率不低于250kW | 1套 | 技术要求见下文 |
| 冷却系统 | 冷却功率不低于50kW | 1套 | 技术要求见下文 |
| 空调管道系统 | 空调管道等 | 1套 | 技术要求见下文 |
| 配套辅助工具 | 辅助工具等 | 1套 | 技术要求见下文 |

说明：电波暗室频率范围9kHz～18GHz，电磁屏蔽室频率范围9kHz～18GHz。

### （二）技术规格、参数及要求：

1．总体要求

本技术要求列出的设备用于电动车零部件EMC测试系统项目，主要用途为汽车、电动车零部件EMC测试，主要包括传导骚射、辐射骚射和辐射抗扰度、传导抗扰度测试，新能源电动汽车电机控制系统和电池包等相关测试。

2．工作条件

2.1. 满足自然气候条件（温度5℃～45℃、相对湿度20%～90%）；

2.2. 电源AC220V±10%、50Hz±2%；AC380V±10%、50Hz±2%、三相五线制；

2.3. 压缩空气压力:压力0.7MPa～0.9MPa，一般干燥压缩空气；

2.4. 冷却水：温度8℃～13℃、温差：5℃，进水口压力0.4MPa±0.05MPa，出水口压力0.2MPa±0.05MPa，流量40L/min。

3．项目图纸要求

中标后在技术方案评审时提供整套实验室的设计图纸，具体图纸要求如下：

3.1暗室屏蔽室：

按比例并标注实际尺寸，包括正视、俯视、侧视图；

承重/荷载/立柱布置图（暗室区域点载荷、线载荷、面载荷设计图）；

吸波材料布局设计图；

内部强、弱电布局图；

内部线缆及管道布局图。

3.2配套配电原理图。配套外围设施：

配套单点接地布局图；

配套空调管道和主机布局图；

配套配电原理图。

4. 母体建筑现状与建设要求

暗室需在现有基础内完成，结合目前的建筑现状，由投标人根据以下要求完成所有的配套建设,尺寸约20m×12m×7m (L×W×H)。下图红色虚线框为修建区域。

现场平面草图（仅供参考）

4.1 若母体建筑现状不能完全适应暗室建设需求，投标人在征求采购人同意前提下负责适当调母体建筑条件,使建筑现状满足暗室建设需求；

4.2 整体实验室布局充分利用现有空间，尽量紧凑、美观、实用；

4.3 考虑滑动屏蔽门移动方向、位置与母体建筑的匹配性，方便大型被测试设备的进出，根据测试项目和功能的需求，考虑暗室之间的布局的合理性和整体搭配；

4.4考虑与EMC实验室配套的空调主管道、配电系统、水气通道的设计和位置等的合理性与便利性，以达到整体实验室总体效果的一致性；

4.5考虑暗室屏蔽室与EMC测试系统的结合、空间分配和测试利用率的合理设计与布局，考虑线缆布局对功率放大器的影响，尽量减小线损对功率放大器输出功率的影响；

4.6中标后方案评审时供应商应提供三维动画视频资料，并满足以下要求：清晰展示电磁兼容实验室整体规划布局(应清晰准确展示暗室结构，内部各功能区域布置及典型测试状态，完整展示暗室的测试能力)、动画视频达到实验室总体概况介绍及测试能力。项目验收交付时，若动画所展示内容与实际项目存在较大差异，应免费提供二次编辑修改。

5. 满足的测试标准

在本次项目中，为了满足国际、国内的测试标准，所采购的系统应适应如下的标准与测试方法：

GB/T 36282 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性；

(GB/T 12190) EN 50147-1高性能电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法；

（GB/T 18655）CISPR 25:Ed.4用于保护汽载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法；

ISO11452-2	道路车辆窄带辐射电磁能量产生的电子干扰部件试验方法--第2部分：电波暗室法；

ISO 11452-4道路车辆窄带辐射电磁能量产生的电子干扰部件试验方法--第4部分:大电流注入；

ISO 11452-8道路车辆窄带辐射电磁能量产生的电子干扰部件试验方法--第8部分：磁场抗扰度；

ISO 11452-9道路车辆窄带辐射电磁能量产生的电子干扰部件试验方法--第9部分：便携式发射机；

（GB/T19951)ISO10605道路车辆静电放电的电骚扰试验方法。

注：未注明版本号的标准，均指现行最新版本标准。

6. 暗室及屏蔽室技术要求

6.1 电波暗室建在采购人指定的区域，但必须满足以下基本要求：

6.1.1屏蔽体外尺寸不大于13m×10m×5.5m（L×W×H）；

6.1.2安装完吸波尖劈后，净空（吸波材料尖到尖）不小于8.3m×7m×3.5m（L×W×H）；

6.1.3控制室尺寸不小于7.5m×4.0m×3.3m（L×W×H）；

6.1.4功放室尺寸不小于2.0mx×4.0m×3.3m（L×W×H）；

6.1.5安装好的电波暗室还应在墙体和屏蔽壳体之间留下足够的人员通道，便于维护。

6.2暗室性能要求

6.2.1屏蔽效能

★6.2.1.1测试频率范围为14kHz～18GHz, 按照EN 50147-1最新标准的规定进行测试，在电波暗室屏蔽体建成及所有相关附件安装完成、吸波材料安装前屏蔽性能满足以下要求：

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 14kHz | ≥70dB | 磁场 |
| 100kHz | ≥90dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥110dB | 电场 |
| 100MHz | ≥110dB | 电场 |
| 1GHz | ≥110dB | 平面波 |
| 10GHz | ≥100dB | 微波 |
| 18GHz | ≥90dB | 微波 |

▲6.2.1.2测试频率范围为14kHz～18GHz, 按照EN 50147-1最新标准的规定进行测试，在安装完测功机穿墙轴后，屏蔽性能达到以下指标：（需提供同类项目完成后的测试报告复印件加盖投标人公章）

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 14kHz | ＞60dB | 磁场 |
| 100kHz | ＞60dB | 磁场 |
| 1MHz | ＞90dB | 电场 |
| 100MHz | ＞90dB | 电场 |
| 1GHz | ＞90dB | 平面波 |
| 10GHz | ＞80dB | 微波 |
| 18GHz | ＞80dB | 微波 |

6.2.2 暗室性能

按照CISPR25的要求，使用长线法进行暗室性能的测试，保证测试值与CISPR25-2016里规定的参考值比较，90%以上的频率点与参考值的偏差在±6dB范围内。

6.2.3 暗室背景噪声要求

6.2.3.1电波暗室无被测设备，且监视系统、灯具、滤波器通电、电机测功机运转（在整个速度与扭矩区间取几种典型情况）、高压电源正常工作的情况下，在9kHz～6GHz范围内要求暗室本底噪声必须低于CISPR25：Ed.4 Class5限值（PK&QP&AV）至少6dB。

6.2.3.2应在30MHz～18GHz频率范围内，比最新版的CISPR22 Class B和FCC Part15规定的限值至少低15dB。进行该项测试时天线塔上下升降、照明和音视频监控等全部打开。

6.3 暗室支撑结构要求

电波暗室采用独立自支撑钢结构，钢结构承受所有的屏蔽和安装设施重量（包括吸波材料等），并应留有维修人员维修等荷载余量，结构设计需保证提供最大的结构稳定性，除要求的地面承重外，所有结构不需要母体建筑墙体和顶部提供额外的支撑；

暗室的抗震设防烈度为7度，整体结构设计满足以下标准：

GB50011-2010建筑抗震设计规范；

GB50009-2012 建筑结构荷载规范；

GB50011-2010 建筑抗震设计规范；

GB50068-2001 建筑可靠度设计统一标准；

GB50233-2008 建筑抗震设防分类标准；

CECS102-2002 门式钢架轻型房屋钢结构技术规程；

GB50017-2003 钢结构设计规范。

6.3.1 屏蔽体要求

6.3.1.1屏蔽体由不小于2mm厚度的镀锌钢板构成，镀锌层均匀稳定，厚度不小于20um（现场安装前提供检测报告），屏蔽板经两次折弯完成，不接受三明治方案；

6.3.1.2每块屏蔽模块折弯转角处满焊以保证强度；焊接处经过二次镀锌/喷锌的防锈蚀处理，并保证二次处理的镀锌层长期稳定不脱落；

6.3.1.3屏蔽体的全部外表面要求喷塑或烤漆处理（外表面包括可见和不可见面），天花外表面应有防水措施；

6.3.1.4任意相邻两块屏蔽模块拼接处采用专业屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触；

6.3.1.5屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，应有防潮层和绝缘隔离层；

6.3.1.6 屏蔽体及屏蔽衬垫需使用优质产品，以保证屏蔽效能在10年内不下降；

6.3.1.7屏蔽体采用自支撑结构，不需要母体提供额外的任何支撑，屏蔽板体外部配合符合中国国家建筑设计要求的钢架体结构用于加固，钢结构表面应作防锈防腐蚀处理。

6.4屏蔽门要求

6.4.1屏蔽自动滑动门：

6.4.1.1气动屏蔽门，通道净尺寸不小于2.4m×2.4m(W×H)；

6.4.1.2配置自动升降门槛，自动升降门槛承重满足3吨叉车以15km/h速度通过，且不会引起晃动或下陷；

6.4.1.3屏蔽门内部安装吸波材料，安装完后和屏蔽门一体；

6.4.1.4屏蔽门的簧片必须易于更换和维修，并配置专用工具进行维护，簧片不能用胶粘在门框上，优先考虑维护简便、维护成本低的设计方案；

6.4.1.5暗室屏蔽门外安装测试状态指示灯；暗室屏蔽门应安装互锁装置，保证测试的安全；屏蔽门应有在停电和没有气源供应时可以手动将门打开的功能。

6.4.2屏蔽旋转门：气动或电动旋转门，用于人员进出，门净开尺寸不小于1.2m×2.0m(W×H)；

6.4.2.1配有气动锁紧/开启装置，屏蔽门应有在停电和没有气源供应时可以从暗室内/外手动将门打开的功能；

6.4.2.2屏蔽门上需安装吸波材料，吸波材料可以与屏蔽门一起滑动或旋转；屏蔽门的簧片不能用胶粘在门框上，优先考虑维护简便、维护成本低的设计方案。

6.4.2.3投标人在投标本项目中所采用的屏蔽自动滑动门应为中国市面已有应用实例的稳定产品，在国内应有至少8年以上使用寿命的案例，应列明滑动门的型号和系列，并留有客户单位联系人和联系方式。

6.5通风波导窗要求

6.5.1波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与空调管道连接；

6.5.2通风波导窗设计频率范围为14kHz至18GHz，波导窗设计可以确保暗室内温度均匀，不出现啸叫声；

6.5.3满足风速小于3m/s的情况下，换气次数至少5次/小时的要求。

6.6水波导和暗室内用水要求

6.6.1暗室需配置4路水波导，两路冷水，两路预留为油冷使用；

6.6.2水波导设计截至频率满足暗室屏蔽效能要求，满足暗室内水冷系统和其他用水需要；

6.6.3水管进入暗室处和室内用水管头，须配置接头或阀门，可以快速关闭水源，水波导法兰和连接的水路满足用水的压力需求，保证用水安全；

6.6.4暗室内的水路设有保护装置，防止泄漏时保护暗室和设备不被水浸，并快速排水。

6.7气路波导和暗室用气要求

6.7.1预留两路气路波导，所用气体所需的管路由投标人提供波导管和接头；

6.7.2气波导管设计频率18GHz。气管进入暗室处配置接头或阀门，波导法兰和连接的气路满足用气的压力需求；

6.7.3管路有良好的保护措施，保证用气管路通畅、安全。

6.8 高架地板和反射地面要求

6.8.1高架地板承重应不低于2000kg/m2。投标时投标人给出高架地板承重设计方案，保证地板稳定安全，运输重物（含运输体，不少于2吨）时不会导致地板产生可见变形；

6.8.2内部电机台架位置，需要特别设计，在实际测试过程中，不会因为电机高速旋转影响暗室各部分稳定；

6.8.3暗室反射地表面铺设不低于3mm厚优质钢板，且接缝间隙需小于0.5mm，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽壳体间的良好电接触，不接受钢板缝隙间加压条。反射地面和高架地板完成后平整度不大于3mm/3m，投标时需提供钢板品牌及性能参数。

6.8.4反射地面需具有良好的耐磨、耐划伤性能，有比较好的抗拉、抗压强度。

6.9穿墙板与接口板要求

穿墙接口板数量至少5套，具体用途、位置及要求如下表所示：

| 编号 | 用途 | 位置 | 接口要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室与控制室通信 | 暗室与控制室间 | 6个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个FSMAS接头 8个6路光纤通道 1个1英寸直径波导管 |
| AP2 | 暗室与功放室通信 | 暗室与功放室间 | 4个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个FSMAS接头 1个6路光纤通道 1个1英寸直径波导管 |
| AP3、 AP4 | 暗室外界通信 | 暗室与外界间 | 4个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个FSMAS接头 4个6路光纤通道 1个1英寸直径波导管 |
| AP5 | 暗室与设备间通信 | 暗室与设备间间 | 4个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个FSMAS接头 4个6路光纤通道 1个1英寸直径波导管 |

注：接头和接口的具体数量与类型，设计冻结时确认，如缺少，投标人需须在项目实施时免费补足，如为特殊接头，投标人负责免费安装。

6.10 地面开口板

所有的地面开口板要求上部采用金属盖板，保证金属盖板与接地钢板的电接触，安装完毕后与高架地板保持统一的平整度；

6.10.1地面开口板数量不少于6套，具体用途、位置及接口类型如下表：

| 编号 | 用途 | 位置 | 接口要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP1 | 被测设备供电及通信 | 暗室高架地板上，靠近电机台架 | 4个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个BNC 75Ω接头 4个FSMAS接头 2个交流电源插座 2个低压供电直流插座 |
| CP2& CP3 | 被测设备供电及通信 | 暗室高架地板上，靠近测试桌 | 4个N型-50Ω接头 4个BNC 50Ω接头 4个BNC 75Ω接头 4个FSMAS接头 1个压缩空气插座 2个交流电源插座 2个低压供电直流插座 |
| CP4 | 被测设备供电通信 | 暗室高架地板上，靠近测试桌 | 1000V/800A屏蔽直流供电插座 |
| CP5 | 测试天线供电通信 | 距离测试桌1m测试位置 | 4个N型-50Ω接头 2个BNC 50Ω接头 2个BNC 75Ω接头 6个FSMAS接头 1个7/16 DIN接头 1个压缩空气插座 2个交流电源插座 |
| CP6 | 被测设备供水 | 暗室高架地板上，靠近测试桌 | 冷却水管接头，2个进水管，2个出水管 |

注：上述接头为最少配置，投标人需承诺，若采购人根据测试系统和被测产品需求新增接口板、射频接头和电源插座，免费给予提供。投标人可根据实际接口板布局和测试系统的需求对接口板设计进行优化。

6.11线缆和线缆通道要求

6.11.1线缆通道采用金属材料（或PVC），安装在电波暗室内的高架地板下方；供电系统和EMC测试系统线缆通道独立设置；为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间，且带线缆牵引装置。

6.11.2因涉及高压、大电流产品测试，故所有高压、大电流测试用线缆和接口接头均需采用优质特种屏蔽线缆和接口接头；至少应为滤波器DC/1000V/800A、DC/500V 100A各配置一套高压、大电流高性能屏蔽端子，配置从滤波器到屏蔽端子的高性能屏蔽线缆，投标时提供所有线缆及端子品牌、型号及配置方案。

6.12配电及照明

6.12.1 投标人提供电波暗室内部全部的配电，电源提供到电波暗室固定安装设备和测试系统仪器设备的摆放位置；配电箱应设计合理；

6.12.2 配电系统电器元件、线缆要求采用优质产品，投标时需提供品牌、型号和原产地列表；

6.12.3电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面，配电箱安装在暗室内部高架地板下方，工业插座等特殊类型插座要配有专用插头；

6.12.4配置自动升降照明灯，暗室反射地面1.0m高度处达到300Lux，保证暗室内部亮度均匀，且照明灯具不应产生骚扰发射，即点即亮；

6.12.5 暗室的门上方安装紧急照明灯，用以在断电或者照明手段失效的情况下指明出口；紧急照明灯应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换。

6.13电源滤波器要求

6.13.1按MIL-STD-220A 的负载条件，在14kHz～18GHz频率范围内的最小插入损耗为100dB，其插入损耗的测试符合CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求。投标文件中提供滤波器插入损耗特性曲线图、电源滤波器泄漏电流、抗电强度试验、绝缘电阻等技术参数。

6.13.2照明、天线塔、监视系统电源滤波器均由投标人合理定义并独立配置，并与测试系统用滤波器分开，被测设备所需滤波器配置数量如下表(投标时需提供品牌、型号和原产地列表)：

| 特性 | 用途 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1000VDC 800A | 汽车零部件高压直流供电 | 1 |
| 1000VDC 800A | 零部件输出至负载 | 1 |
| 380VAC 250A | 汽车零部件交流供电 | 1 |
| 250VAC 60A | 汽车零部件交流供电 | 1 |
| 500VDC 100A | 低压零部件供电 | 1 |
| 24VDC 100A | 低压零部件供电 | 1 |
| 380VAC 60A | 移动功率放大器供电 | 1 |
| 380VAC 60A | 预留 | 1 |
| 250VAC 30A | 预留 | 1 |

6.13.3信号滤波器要求

所有进出电波暗室的信号应采用光电转换器或滤波器隔离传输，暗室照明、监控系统、测功机、模拟电池组和控制系统等暗室附属设备以及测试系统须由暗室投标人另行配置（投标时需提供品牌、型号和原产地列表），不得占用以下滤波器。具体配置如下表所示：

| 类型 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 模拟电话滤波器 | 被测设备测试音频信号 | 1 |
| 20线信号线滤波器 | 被测设备测试用数据信号 | 1 |
| 1000M LAN光电转换器 | 被测设备测试网络信号 | 2 |
| CAN高速 总线光电转换器速率1 Mbit/s | 被测设备测试高速CAN信号 | 3 |
| CAN-LS 低速光电转换器 | 被测设备测试低速CAN信号 | 3 |
| LIN总线光电转换器 | 被测设备测试LIN信号 | 2 |

6.14吸波材料要求

6.14.1暗室使用复合型吸波材料，即铁氧体吸波材料加尖劈型高频吸波材料，铁氧体和尖劈吸波材料应满铺于暗室内部的四侧墙面及顶面，且除屏蔽门用吸波材料外所有吸波材料高度一致；

▲6.14.2吸波尖劈材料能安全地承受不小于200V/m的连续场强，不小于600V/m的脉冲场强要求。（投标文件中提供所投品牌的尖劈性能曲线）。

6.14.3吸波尖劈材料必须是完全环保型、无异味，吸波尖劈材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染，建设完成后需委托第三方检测实验室依据GB 50325标准进行苯、甲醛和TVOC的检测并符合要求；

★6.14.4防潮或不吸潮（可在相对湿度＞93%下工作，电性能不应发生改变）；

6.14.5吸波尖劈材料应为阻燃或不燃材料，应满足GB8624及以下至少一项防火标准：

MIT Lincoln Laboratory specification MS-8-21 (Tests I, II, and III) ；

NRL Report 8093 (Tests 1, 2, and 3)；

UL 94-5VA and UL 94-5VB ；

UL 94 HBF ；

DIN 4102 Class B-2 ；

NFP 92-501 M2阻燃性能试验。

6.14.6吸波尖劈材料不应出现下垂、变形等现象，性能保证期限至少二十年。

6.14.7吸波尖劈材料需在26MHz～18GHz 的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，提供尖劈原厂的性能曲线技术参数；

6.14.8暗室每面墙上吸波材料应100%满铺并等高度铺设，吸波材料表面可带白盖保护装置，白盖需具备与吸波材料同等级或以上的防火性能；

6.14.9铁氧体应为投标人建造暗室屏蔽室案例中，所使用的传统铁氧体材料。须提供铁氧体的安装方式说明。安装方式应采用机械式安装，不接受胶水粘贴。

6.15天线塔要求

6.15.1天线塔应能满足辐射发射测试标准在1--2米范围自动升降和自动极化的要求；

6.15.2天线塔工作时，干扰水平低于CISPR22 Class B和FCC Part15辐射干扰水平10dB，并可承受200V /m连续场强，600V/m脉冲场强；

6.15.3天线升到顶部时，不应有倾倒的危险；

6.15.4配置1套控制器，可通过光纤、GPIB和USB接口与计算机相连接进行控制。

6.16 暗室监视系统要求

6.16.1电波暗室配置数字视频监控系统三套，含固定式全景高清彩色摄像头一个，可移动的高清彩色摄像头两个（须配备三脚架，三角架为非金属，对测试结无影响）；

6.16.2数字视频监控系统包括云台，电源，摄像头，光电转换器，数字图象处理器和高性能服务器，监控内容需显示在42英寸以上LCD显示屏上，不同摄像头之间可切换且内容可以在硬盘上储存，以便调用重要测试录像。

6.16.3数字视频监控系统可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动，并可以控制摄像头调整摄像头变焦；

6.16.4数字视频监控系统摄像头光学变焦能力不得低于36倍；数字变焦能力不低于12倍；

6.16.5数字视频监控系统摄像头应具备弱光测试能力；

6.16.6数字视频监控系统摄像头骚扰水平低于GB 4824中 B类辐射干扰限值 10 dB。

6.16.7配置一套双向音频系统，配合数字视频监控系统一起使用，实现电波暗室和控制室的通讯联络；

6.16.8具备自动对焦功能；

6.16.9 投标时提供品牌及型号。

6.17防火报警系统要求

6.17.1暗室内安装空气采样烟雾报警系统，即烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的解决方案；

6.17.2报警系统不能产生电子噪音、并可承受200V/m 连续场强和600V/m 瞬态场强；

6.17.3控制面板应提供输出信号端口，报警系统可以接入试验大楼或区域消防系统；

6.17.4 暗室、控制室、功放室及设备间均需安装有烟雾报警传感器，报警系统工作时应能声光的报警。

6.16.5 投标时提供品牌及型号。

7. 控制室技术要求

7.1 屏蔽体

7.1.1控制室屏蔽体尺寸不小于7.5mx 4m x3.3m，屏蔽板体由两次折弯完成，不接受三明治方案；

7.1.2屏蔽体由不小于2mm厚度的双层镀锌钢板构成，镀锌层均匀稳定，厚度不小于20um；任意相邻两块屏蔽模块拼接处采用专业屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触；

7.1.3屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，应有防潮层和绝缘隔离层；

7.1.4屏蔽体的全部外表面要求喷塑或烤漆处理（包括可见及不可见外表面）；

7.1.5 屏蔽体及屏蔽衬垫需使用优质产品，以保证屏蔽效能在10年内不下降；

★7.1.6频率范围为9kHz～18GHz，按最新版的EN50147-1、GB/T 12190和MIL-STD285的要求，屏蔽性能满足下表的要求:

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 9kHz | ≥75 dB | 磁场 |
| 100kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 100MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 1GHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 18GHz | ≥100 dB | 微波 |

7.2屏蔽门

7.2.1手动旋转屏蔽门，通道净尺寸不小于1.2m×2.0m（W×H）；

7.2.2屏蔽门的簧片必须易于更换和维修，并配置专用工具进行维护，簧片不能用胶粘在门框上。

7.3 通风波导

7.3.1通风波导窗设计频率范围为9kHz～18GHz；

7.3.2通风波导窗设计可以确保屏蔽室内温度均匀，不出现啸叫声；满足风速小于4m/s的情况下，换气次数至少5次/小时的要求；

7.3.3波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与空调管道连接。

7.4 接口板及接头

数量不少于3块，屏蔽室穿墙接口板具体分布、功用与要求如下表：

| 编号 | 用途 | 位置 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP6 | 控制室与功放室通信 | 控制室与功放室之间 | 4个N型接口， 4个BNC-50Ohm型接口 4个FSMA型接口 1个6路光纤通道， 1个10cm波导管 |
| AP7 | 控制室与暗室通信 | 控制室与暗室之间 | 4个N型接口， 4个BNC-50Ohm型接口 4个FSMA型接口 1个6路光纤通道， 1个10cm波导管 |
| AP8 | 控制室与外界通信 | 控制室与外界之间 | 4个N型接口， 4个BNC-50Ohm型接口 4个FSMA型接口 1个6路光纤通道， 1个10cm波导管 |

注：接头和接口的具体数量与类型设计冻结时确认，如缺少投标人须在项目实施时免费补足，如为特殊接头，投标人负责免费安装。

7.5 高架地板

7.5.1高架地板承重应不低于1000kg/m2，地面铺设防静电高架地板；

7.5.2平整度不大于3mm/3m。

7.6配电及照明

测试工作区内距地面 1m 高度的照明亮度要求不低于300Lux。

7.7 电源滤波器

按MIL-STD-220A 的负载条件，在9kHz～18GHz 频率范围内的最小插入损耗为100dB，其插入损耗的测试符合CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求，投标时提供滤波器插入损耗特性曲线图。满足测试需要的最少配置如下表：

| 位置 | 特性 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制室 | 单相电源: 220V 50Hz /60Hz-30A | 被测设备供电 | 1 |
|  | 三相电源: 380V 50Hz/60Hz-30A | 被测设备供电 | 1 |
|  | 单相 220V 50Hz /60Hz-30A | 仪器设备供电 | 1 |
|  | 单相 220V 50Hz /60Hz-16(10)A | 照明供电 | 1 |

7.8信号滤波器

所有进出的信号采用光电转换器或滤波器隔离传输，满足测试需要的最少配置如下表（投标时需提供品牌、型号和原产地列表）：

| 位置 | 特性 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制室 | 1000M LAN光电转换器 | 网络信号 | 1 |
|  | 电话滤波器 | 电话信号 | 1 |

7.9．内外装修

墙面：优质双面阻燃铝塑板；

顶面：铝合金微孔喷塑铝扣板；

地面：防静电高架地板；

踢脚线：全木踢脚线或不锈钢踢脚线。

8. 功放室技术要求

8.1. 屏蔽体

8.1.1功放室屏蔽体尺寸2.0m×4.0m×3.5m,屏蔽板体由两次折弯完成，不接受三明治方案；

8.1.2屏蔽体由不小于2mm厚度的镀锌钢板构成，镀锌层均匀稳定，厚度不小于20um，任意相邻两块屏蔽模块拼接处采用专业屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触；

8.1.3屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，应有防潮层和绝缘隔离层；

8.1.4屏蔽体的全部外表面要求喷塑或烤漆处理（包括可见及不可见外表面）；

8.1.5屏蔽体及屏蔽衬垫需使用优质产品，以保证屏蔽效能在10年内不下降，投标时提供厂家、材质及性能测试报告复印件加盖投标人公章；

8.1.6频率范围为9kHz～18GHz，按最新版的EN50147-1、GB/T 12190和MIL-STD285的要求，屏蔽性能满足下表的要求:

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 9kHz | ≥70 dB | 磁场 |
| 100kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 100MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 1GHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 18GHz | ≥100 dB | 微波 |

8.2屏蔽门

8.2.1手动旋转屏蔽门，通道净尺寸不小于0.9m×2.0m（W×H）；

8.2.2屏蔽门的簧片必须易于更换和维修，并配置专用工具进行维护；簧片不能用胶粘在门框上。

8.3 通风波导

8.3.1通风波导窗设计频率范围9kHz～18GHz；

8.3.2通风波导窗设计可以确保暗室内温度均匀，不出现啸叫声；满足风速小于4m/s的情况下，换气次数至少5次/小时的要求；

8.3.3波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与空调管道连接。

8.4 高架地板

8.4.1承重应不低于1000kg/m2，地面铺设防静电高架地板；

8.4.2完成后平整度不大于3mm/3m。

8.5 配电及照明

距地面 1m 高度的照明亮度要求不低于300Lux。

8.6 电源滤波器

按MIL-STD-220A 的负载条件，在14kHz～18GHz 频率范围内的最小插入损耗为100dB，其插入损耗的测试符合CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求，投标时提供滤波器插入损耗特性曲线图。满足测试需要的最少配置如下表：

| 位置 | 特性 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功放室 | 三相: 380V 50Hz/60Hz-60A | 功放设备供电 | 1 |
|  | 单相 220V 50Hz /60Hz-16(10)A | 照明供电 | 1 |

8.7 内外装修

功放室可采用简易装修,具体方案后续与采购人共同沟通确定。

9. 测功机系统

测功机系统是为测试电驱动系统模拟整车工况下的EMC性能而设计，要求实现模拟工况的同时，不能影响EMC测试。

9.1测功机系统包括测功机和变频器。测功机系统具有高稳定性及高精度，可满足电驱动系统的性能测试，系统可至少连续工作6个月以上，并提供测功机外特性曲线图。

9.2测功机类型：永磁同步或交流异步。

9.3测功机冷却方式：水冷或风冷。

9.4转速方向：正反两方向，且在试验过程中测功机可以动态进行四象限切换控制。包括：顺时针的转速和顺时针的转矩；顺时针的转速和逆时针的转矩；逆时针的转速和顺时针的转矩，逆时针的转速和逆时针的转矩。

▲9.5额定功率：≥250kW。

★9.6最高转速：≥10000rpm。

9.7额定功率下最小转速：≥2600 rpm。

9.8转速控制精度：±0.02%F.S（40rpm以上）。

9.9测功机超低速控制：从1rpm起步控制可加载70%扭矩，1rpm-40rpm各转速控制要求转速控制均匀，无停顿现象。

★9.10额定扭矩：≥900Nm（基速内）。过载能力：≥120%（时间至少为60s）。

9.11扭矩测量精度：±0.05%F.S。

9.12扭矩控制精度：±0.2%F.S。

9.13扭矩传感器：精度等级0.05%FS，额定扭矩2000Nm。投标时提供品牌和型号。

9.14测功机扭矩从0～100%的响应时间：≤5ms。

9.15工作模式：扭矩模式、转速模式。

9.16测功机控制模式切换时间：≤10ms。

▲9.17测功机转动惯量（附带连接法兰、扭矩仪以及中间轴连接机构）：≤1.2kgm2。

9.18系统具备紧急停机、过电压、过电流、转速极限、转矩极限、超温、断电等报警保护功能，具有指示灯提示报警。停机时，自动记录故障信息和试验数据功能。可移动式远程急停按钮及控制台急停按钮，在任何紧急情况下，可通过操作急停按钮实现停机，急停断电时，应保证电池模拟器能够同时断开输出。

9.19额定转速下测功机噪声：≤95dB(A)(1m测试六个点的平均值) 。

9.20能够实现被测电机堵转工况，满足国标测试标准。

9.21测功机系统采用免维护轴承，且主要部件不能为易损耗件。

9.22测功机两端轴承及绕组温度可监测，温度超过设定限值，实施停机。

9.23工况模拟：能模拟整车工况，导入路谱、加载、爬坡、加减速、制动等。

9.24在测功机系统速度范围内振动小于2mm/s，并提供振动监控设备（不少于6个通道并配置相应的振动传感器），可实时监控，超过振动范围时可报警并关闭测功机

9.25提供测功机扭矩标定装置一套，包含测试杆、标定盘、砝码等。

9.26变频器的额定功率、输出电压、输出电流范围，根据供应商提供的测功机系统进行配置。

10.被测电机连接系统

10.1传动轴设计

10.1.1为了优化整个动力传动链，测功机轴和被测电机必须被综合考虑。要求轴系统机械连接安全可靠，能够保护被测电机，减少断轴风险。

10.1.2传动轴为非导磁、非导电的复合材料，其机械连接安全可靠，并具有安全防护设计，以免高速旋转部件飞出伤人。

10.1.3轴连接系统要采取避免静电措施，防止EMI本底超标。

10.1.4轴连接系统要采取有效措施，避免暗室外电磁信号进入暗室内部。

10.1.5传动轴应满足驱动电机在最大功率、最大转速和最大扭矩下分别连续运转12小时以上的要求。

10.1.6传动轴需穿过屏蔽体，同时保证该处的屏蔽效能达到指标要求，投标时提供传动轴穿墙的详细资料。

10.1.7采用轴承连接方式，传输比为1:1，无时延，不打滑；

10.1.8支持轴上干扰电流的测量，提供详细的设计说明。

10.1.9测功机系统传动轴与暗室安装完成后，在整个转速区间，暗室、电机台架需满足DIN4150-2标准要求的R等级要求。

10.2夹具设计

10.2.1提供两种被测电机的工装（采购人后期提供被测电机图纸）：端面安装（适用于乘用车电机）和底部安装（适用于商用车电机）。底部安装时被测电机应有3个自由度的调整。安装夹具既能保证被测电机和测功机的同轴度，又能保证被测电机被方便、坚固的安装。投标时提供两种工装的简易设计方案。

10.2.2中标人应根据采购人要求，在最终验收阶段，提供至少2个法兰适配器以及其他配件，用于安装被测电机。

10.2.3台架支撑被测电机安装的结构应具有足够的强度，尽量在一个刚性的整体的水平结构上方。保证大质量电机不会因重量造成台架变形。传动部分之间均应为刚性连接（如螺栓连接），不能出现非紧固连接。

10.2.4端面安装的工装需提供带导轨的可移动L形支架，适应被试电机尺寸大小变化的要求，L形支架前后调整的距离不小于500mm。能承受大于200kg的电机。

10.2.5底部安装方式的工装能保证500kg的电机（直径750mm、长1000mm）可以安装在测试台上进行EMC测试。

11.电机测试系统设备基础

11.1供应商应为测功机及测试电机台架提供一个完整的均匀底部支撑结构，保证低震动，满足被测电机高转速、大扭矩的测试要求，最大程度上阻止工作时转速引起的噪声干扰。

11.2测功机及暗室内被测电机的基座应一体安装，避免长期使用地基沉降造成内外高度差或水平偏移，基座安装由暗室供应商负责实施。暗室屏蔽钢板以上的部分施工由供应商负责。需提供铁地板、被测电机固定及调整系统，设计时充分考虑振动影响。

12.电池模拟器（含充放电测试功能）

★12.1用于给被测电机系统提供高压直流电源。电池模拟器控制与监控功能需与测功机系统集成，由测功机系统统一采集和控制。供应商需保证试验过程中测功机系统急停时，电池模拟器与整个系统安全停车。测功机和电池模拟器可单独运转。电池模拟器可以对电池包在不同状态下进行充、放电测试。

▲12.2最大功率：≥250kW。

12.3输出电压：50VDC～1000VDC.

12.4电压控制及测量精度：±0.1%F.S。

12.5电压设定分辨率：0.1V。

12.6输出电流：≥±800A。

12.7电流控制及测量精度：±0.1%F.S。
12.8电流设定分辨率：0.1A。

12.9充放电转换时间（-90%～+90%）：≤10ms。

12.10电流响应时间（10%～90%）：≤5ms。

12.11电压纹波：≤±0.5%F.S。

12.12电流纹波：≤0.2%F.S。

12.13冷却形式：水冷或风冷。

12.14外部设备控制及数据传输接口：CAN或EtherCAT，输出特性远程通信可控，且可将电池模拟器反馈信号集成到台架监控系统中，完成测功机系统安全保护联动。

12.15输出模式：恒电流，恒电压，恒功率。

12.16模拟功能：具有模拟电池内阻变化功能。

12.17系统安全自动保护：正负端反接保护、过压保护、过流保护、过功率保护、过热保护、漏电保护、断路保护、欠压保护、缺相保护；报警：过压、欠压、过流、欠流、超温等报警。

12.18能量回馈电网方式：全正弦馈入电网，对电网的干涉应为：总谐波电压失真：＜3.5%，总谐波电流失真：＜5%。

12.19提供电池模拟器到被测电机系统高压直流连接接口箱，接口箱设计需考虑高压安全及直流电缆的屏蔽接地。

12.20设备应具有动态压降补偿功能。

13. 冷却系统

13.1冷却系统的温度及流量控制集成在测功机控制系统中,给逆变器和被测电机进行冷却。冷却系统管路需通过相应波导进入暗室，不允许有泄漏，保证其工作稳定；

13.2冷却功率：≥50kW。

13.3加热功率：≥9kW。

13.4温度控制范围：20℃～110℃。

13.5温度控制精度：±1℃。

13.5冷却介质：纯净水和乙二醇混合液；

13.7流量控制范围：2 L/min～50L/min；

13.8流量控制精度：±0.5L/min；

13.9系统压力调节范围：0.05MPa～0.32MPa；

13.10控制方式：远程；

13.11控制模式：温度控制，流量控制，压力控制；

13.12系统安全自动保护：在水压、温度等异常时，可通过远程通信实现报警提示，冷却系统所采集的数据都由试验台数据采集系统进行数据采集和监控。

14. 控制软件

14.1软件能够控制系统中设备，至少包括：电池模拟器、测功机、冷却装置，并能够输入（编写）控制信号，设备按照软件设定的工作运行；

14.2同一套测试软件必须具备拥有CAN 监控功能；软件能够实时采集数据，至少包括电池模拟器电压电流、测功机功率转速和扭矩、测功机的振动等；

14.3具备设备操作、应用试验程序编写保存功能，后期可直接调用。

14.4具备数据审阅和权限设定功能。

14.4具备将采集到的数据生成报告的能力，能够监控记录被测设备的相关参数。

14.5控制台上设有紧急停车按钮，紧急停车指令发出后，切断直流侧供电电源。

14.6具有完善的故障处理系统，故障诊断包括了系统故障诊断和单元故障诊断。

14.7所需配套工作站一套，配置不低于CPU：Intel Xeon E5520及以上；SSD硬盘：≥300 GB；RAM：≥8 GB，有相应的接口与系统通讯；

其他配套输出设备一台：最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200×1200dpi；彩色激光打印速度 A4：18ppm；处理器：800MHz；内存：128MB。

14.8电池测试自动化控制要求

14.8.1测试流程的编制：测试过程中控制条件有多种选择，可以是电流、电压、功率、时间、循环次数等均可作为控制参数。可独立多步骤编程；可以有效检测电池的循环寿命、充/放电容量、内阻、电压、电流变化率等各种相关参数，并能根据测试数据建立曲线。

14.8.2利用人机界面程控操作，程序步长任意设定、编辑，实现恒电压、恒电流、恒定功率、脉冲电流等控制。

14.8.3实验数据（电流，电压，时间，温度等）可以实时进行记录并存储在硬盘中，也可以图形方式显示、打印。

14.8.4提供试验数据的实时曲线，曲线的参数可以是电流、电压、时间、温度以及所集成设备的采集数据。

14.8.5设备具备数据分析处理功能，可以对参数（含集成设备所采集的参数）建立曲线,能绘制二维、三维效率MAP图。所有集成设备数据统一处理，输出数据格式为.csv 等常用的格式文件。

14.8.6显示与数据记录：能够实时显示检测柜每一步骤的电压、电流、时间、容量等参数，可按照数据记录要求记录显示各参数。

14.8.7试验程序的过程控制值可以是循环次数和电流、电压、时间、温度及其任意组合参数。

14.8.8自动化控制系统可以通过相应接口（如CAN）集成其他测试设备（如电池包、冷却系统等），并通过电池测试台自动化控制系统实时采集，存储外接测试设备的测试数据。

14.8.9电池测试台自动化控制系统中可对限值进行定义并且在出现超出限值的情况下对被测单元采取相应措施保证测试安全。

14.8.10软件能通过采购人提供的CAN通讯协议（.dbc文件）接收BMS信息，同时可以与BMS进行交互式通讯，以及使用接收到的BMS信息对电池组进行系统限值监控。

15. 空调管道系统

15.1投标人提供空调通风系统设计方案，包括通风压力等参数和管路分布走向设计，中标后方案评审时提供图纸；

15.2 空调系统须考虑新风功能；

15.3投标人负配套空调系统全部管道建设，使暗室屏蔽室在温度和湿度可控环境中运行，保持温度在24℃±5℃、相对相对湿度45%± 15%；；

15.4满足室内无因温差导致冷凝水的要求；

15.5满足外部空调管道不产生冷凝水导致对屏蔽体产生影响的要求；

15.6满足外部空调管道、空调主机设计走管和位置合理性和美观性的要求；

16. 建筑屏蔽工程

16.1投标人负责完成设备间的消声处理（暗室与设备间的交界面），应能满足距测功机5米范围的办公区域内由测功机带来的噪声不应超过60dB；

16.2 投标人负责滑动门上边沿至建筑母体天花的装饰工程，暗室外围区域的天花吊顶装饰工程，具体方案后续与采购人共同沟通商定；

16.3投标人负责暗室屏蔽体与地坑的回填屏蔽工作，达到与暗室整体协调一致，美观大方，具体方案后续与采购人共同沟通商定。

17. 配套配电系统

17.1 投标人负责从暗室、控制室、功放室相关滤波器前端到市电总配电柜之间及电池模拟器，变频柜到市电总配电柜之间的所有外部配电及电缆桥架连接工作；

17.2 电源前后端连接等外部配电工作由投标人负责，采购人只提供暗室母体建筑总配电柜，其余配电由投标人负责；

17.3供电电源需采用优质产品，投标时需提供品牌、型号和原产地列表；

17.4供电电源设备必需为成熟产品，性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好，具备远程控制功能，即采购人可以在控制室监视及调节供电电源输出电压；

17.5 投标人负责室需要的外部配套配电设施，具体要求如下。

| 序号 | 项目 | 容量 | 数量/套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压直流电源 | 30kW | 1 |
| 2 | 三相变频稳压电源 | 45kVA | 1 |
| 3 | 稳压电源 | 60kVA | 1 |
| 4 | 稳压电源 | 10kVA | 1 |

17.5.1 低压直流电源通用要求：

输入电压变化范围380V±15%；

输出电压范围0～320V（DC）；输出电流不低于94A；额定功率不低30kVA；

输出电压负载稳压率不大于0.14%、纹波小于0.16%、效率≥90%；

响应时间：小于5ms；

配备RS-485、GPIB接口，可远程监控及编程。

17.5.2 三相变频稳压电源

输入电压变化范围380V±15%；

输出电压：低档电压范围0V-150VAC、最大输出电流不低于125A；高档电压范围0V-300V、最大输出电流不低于62A；输出频率范围50Hz-500Hz；

输出电压负载稳压率不大于±1%，谐波失真不大于2%，效率大于90%；

三相独立可调；

配备RS-485、GPIB接口，可远程监控及编程。

17.5.3容量60kVA稳压电源主要技术参数

输入电压变化范围380V±18%，频率47Hz～63Hz；

额定容量不低于60kVA；

电源稳压率±2%；

负载稳压率±2%；

响应时间：4ms。

17.5.4 容量10kVA稳压电源主要技术参数

输入电压变化范围220V±18%，频率47Hz～63Hz；

额定容量不低于10kVA；

电源稳压率±2%；

负载稳压率±2%；

响应时间：4ms。

18、测试桌

18.1 提供2套符合CISPR25/ISO 11452测试要求的测试桌，每张测试桌尺寸应满足长度不小于2.5m，宽度不小于1.5m，高度0.9m（含各个桌脚配置的带有刹车功能的万向轮）；

18.2 测试桌为全绝缘，不得使用金属连接件；

18.3 测试桌耦合板为不小于2mm厚的铜板，承重能力不小于900kg；

18.4 测试桌拼接处确保测试桌之间良好的电气连接，满足CISPR 25标准规定。

19. 辅助配件清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 穿墙轴 | 1根 |
| 电机安装工具 | 1套 |
| 振动测试仪 | 1台 |
| 三维激光对准仪 | 1套 |
| EUT吊车 | 1台 |
| 手动液压搬运叉车 | 3台 |
| 手动堆高叉车 | 1台 |
| 环境记录仪 | 4台 |
| 高压安全包及警示装置 | 1套 |

环境记录仪：空气湿度测量精度±3%，大气压力测量精度0.05%F.S.，环境温度测量±1℃，存储≥8000组读数。

20.预留接口

20.1在测功机系统和电波暗室中为用户后期集成功率分析仪、电压测量模块和电流测量模块预留相应接口。

20.2在电波暗室中为燃料电池发电系统预留相应接口并有设计氢气浓度检测报警系统，在应标时提供详细的设计方案。

21. 方案评审

21.1中标结果公示后三个月内在设备设计生产地（或采购人单位处）召开设计评审会议。投标人将完整的设计方案交由采购人评审，评审通过后投标人方可进行下一阶段的工作。评审阶段采购人保留更改方案的权利；

21.2评审内容：设计方案，安装调试方案、验收方案、培训方案、项目管理方案、项目进程实施日程表等；

21.3评审会议后20天内，投标人根据评审会议的评审内容提供符合要求的工程设计所需的全部技术文件，包括但不限于 ：设备安装、调试时对土建、公用系统设计的详细要求及工程、基础等设计图纸；提供详细的项目进程实施日程表和项目管理方案；

21.4在方案评审期间，投标人机票、住宿、保险等费用自理（费用包含在投标报价中）。22.安装调试

设备安装调试是交钥匙工程。采购人只负责提供相应的接口（水、电、气接口），其它一切事项（从设备开箱到安装调试完成）由中标人负责，详细说明见下述条款：

22.1中标人在设备到达安装地点后，在接到采购人通知后，必须在7日内开始设备的安装、调试等工作，直至达到验收指标。安装调试完成后中标人委托省级及以上法定计量检定机构对该设备的主要技术参数（具体参数由采购人确认）进行计量，以验证其是否满足技术规格书要求。计量费用由中标人承担。

22.2设备在采购人现场的安装、调试和技术指导工作由中标人派技术熟练工程师进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，采购人配合中标人的调试工作。

22.3中标人应严格按照项目管理方案进行安装和调试，确保验收工作正常进行。

22.4采购人提供的公用动力接口界面如下：

22.4.1电：采购人提供的设备用电接驳至指定的配电箱，配电箱空开下口至设备间所需的所有管路管线由中标人负责提供并安装。

22.4.2压缩空气：采购人提供的压缩空气接驳至指定的用气点阀门，用气点阀门至设备间所需的所有管路管线由中标人负责提供并安装。

22.4.3给排水：采购人提供的设备给排水管路管线接驳至指定的给排水点阀门，给排水点阀门至设备间所需的所有管路管线由中标人负责提供并安装。

22.5中标人应提供安装调试阶段、质保期内用于安装调试及正常使用的介质、工具等物资、物品。

22.6中标人应承担设备安装调试过程中由中标人原因造成的现场地面损坏或污染等所产生的修复费用。

22.7设备安装调试完成后，中标人负责现场的清洁工作。

22.8设备到货5个月内完成安装调试工作。

23.终验收

23.1设备安装调试完成后，由采购人和中标人共同组织设备的终验收，验收内容及方法标准如下：

23.1.1验收内容

外观检查（不能有硬伤及破损）

供货清单的确认

安全与防护要求的检查

设备的基本功能与主要性能指标的验收

按照合同条款逐条进行试验和指标检查

采购人连续使用一周，进行系统的综合性检查

技术资料及相关技术文件的检查与移交

备品的清点与移交

23.1.2验收方法及标准

设备在采购人现场安装调试后，中标人制定验收方案和验收大纲，验收大纲需经采购人确认，符合采购人要求后开始进行终验收工作。

23.2终验收时，中标人应提供设备的操作规程、系统巡检及保养细则、管理规章制度、应急故障处理办法等完善的维保体系文件。

23.3在终验收期间，中标人机票、住宿、保险等费用自理。

24.技术服务

24.1保修期内免费维修，保修期后提供终身优惠维修。售后服务必须由专业人员负责，售后服务及技术支持人员必须4小时之内响应，24小时内到达现场。整体质保期不低于两年。

重要部件保修时间见下表，保修期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换，技术性能指标保证符合上述要求。

| 部件名称 | 时间 |
| --- | --- |
| 暗室性能 | 10年以上 |
| 屏蔽板体 | 10年以上 |
| 吸波材料 | 10年以上 |
| 屏蔽门 | 2年以上 |
| 天线支架 | 2年 |
| 滤波器 | 2年 |
| 监视系统 | 2年 |
| 测功机 | 2年 |
| 电池模拟器及电池测试台 | 2年 |
| 水冷却装置 | 2年 |
| 传动轴 | 2年 |
| 被测电机基座 | 2年 |
| 照明 | 2年 |
| 防火报警系统 | 2年 |
| 辅助配件 | 2年 |

24.2有关备件、材料价格应低于国内的市场价格，投标人须承诺5年不涨价，并保证在保修期满后十年内正常维修及零配件供应。

24.3在质量保证期结束后对于维修所需的备件和服务，投标人承诺先维修后付款。

25.交货期

合同签订之日起12个月内到达采购人指定现场，且中标人在发货前须与采购人确认场地条件是否满足设备入场要求，书面确认后中标人方可发货。如因特殊原因造成设备交货期延长的，须提前获得采购方书面确认函，否则视为中标人方违约。

26.培训

26.1 投标人保证采购人单位人员（3人以上）在暗室安装地点进行现场操作、维护等技术培训，使受训人员能够完全掌握暗室的各项系统使用，培训时间不少于7个工作日；

26.2 投标人对培训的效果和质量负责，投标人应委派经验丰富、合格的技术人员对采购人单位人员进行技术培训。如果投标人委派的技术人员不符合本条规定，或者玩忽职守，或者违反国家法律，采购人有权要求中标人撤换该技术人员，并委派合格的技术人员接替其工作，投标人应在受到采购人书面通知后10日内完成上述撤换工作；

26.3 投标人应至少提供2套中文版资料，具体如下：设备操作手册、软件使用手册、

维护与保养手册；

26.4 培训主要内容包括但不限于：

暗室屏蔽室整体操作和日常维护保养方法；

各种监控系统的操作和日常维护保养方法；

测功机系统的操作和日常维护保养方法；

电池模拟器的操作和日常维护保养方法；

被测电机的安装和测试准备详解；

轴电流的测试演示与详解。

六、项目说明

- 【如投标人提供的“★”条款及“▲”号条款证明文件是由设备生产厂家国内办事处盖章确认的，则须同时另外提供设备生产厂家出具的与相关国内办事处的关系证明文件的复印件加盖投标人公章。】

1.投标文件中“★”条款的响应（含正偏离、完全响应、负偏离）如招标文件有证明文件要求的按招标文件具体要求提供；如招标文件没有具体要求提供何种证明文件的，则以经设备生产厂家或生产厂家国内办事处盖章确认的证明文件原件（或产品宣传彩页同时加盖投标人公章）为准。如提供的证明文件不能体现任意一项“★”号条款要求的则将导致投标无效。

2.招标文件中带“★”的条款为实质性响应条款，任何一项对带“★”条款的负偏离或不响应将导致投标无效。

3.投标文件中“▲”号条款的响应（含正偏离、完全响应、负偏离）如招标文件中有证明文件要求的按招标文件具体要求提供；如招标文件没有具体要求提供何种证明文件的，则以经设备生产厂家或生产厂家国内办事处盖章确认的证明文件原件为准；如提供的证明文件不能体现“▲”号条款要求的则将导致技术扣分。

4.招标文件中带“▲”的条款为重要技术要求条款，任何一项对带“▲”条款的负偏离或不响应将导致技术扣分。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、付款方式

本项目按照政府采购支付流程办理款项支付。合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。本项目涉及的相关进口产品，相关税费已包含在中标总价中，采购人不另支付进口产品相关税项等费用。

1.合同签定后10个工作日内（同时提供中标通知书），采购人支付中标人合同总金额的30%作为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）；

2.设备完成订货（提供针对本项目的订货合同）后10个工作日内，采购人支付中标人合同总金额20%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

3.中标人按合同规定完成合同设备交付并由采购人核清设备后10个工作日内（提供采购人的针对本项目确认证明），采购人支付中标人合同总金额20%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

4. 中标人按合同规定完成合同设备安装、调试并验收合格后10个工作日内（需提供采购人出具的验收报告原件），中标人向采购人支付合同总金额5%的款项作为质量保证金，资金到账后10个工作日内，并在收到中标人出具的正式全额发票后，采购人支付中标人合同总金额30%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

5.合同总金额5%作为质量保证金。质保期内货物正常使用，质保期满（整体满2年）后10个工作日内采购人开始办理支付手续（质量保证金不计利息）；在合同设备质量保证期内，如合同设备发生质量问题，影响采购人使用的，采购人有权扣除该质量保证金，并视为采购人已经全额履行支付义务。扣除质量保证金并不排除中标人因合同设备存在质量问题而承担的违约责任。

九、违约处罚

1.中标人若不能在合同规定期限内交货（不可抗力或采购人书面认可的原因除外），逾期按每天3‰货款总额赔偿给采购人，误期超过交货期30日历天的，采购人可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的中标人按照每天0.5%货款总额赔偿采购人损失，直至交货为止；解除合同的中标人在接到采购人通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20％赔偿采购人损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5％；违约处罚不设上限。

2.若采购人发现投标人提供虚假投标资料的，可单方决定采取以下一种或几种处罚措施：

2.1废除投标人投标资格或中标资格。

2.2中止执行合同，投标人在接到采购人通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20％赔偿采购人损失，每推迟1天赔偿金增加货款总额的0.5％。

十、其他要求：

1.经采购人同意，更换指定的任一型号的同种配备的设备（不再增加任何费用），交货期从接到采购人通知开始算起，不超过投标文件承诺的交货期。

2.采购人有权从货款扣减中标人在按合同中规定应付违约金或赔偿。

3.属于进口设备的必须提供报关单、原产地证明等资料。

4.投标人必须以人民币为结算单位，投标报价应包括：产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、保险费用、仓储费、运输费、装卸费、通讯费、网络费、安装调试费、计量检定费，银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），若投标人所投货物或其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责进口环节关税和增值税,一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人执行完合同需开具增值税发票。如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

十一、对投标人的要求

1. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

2.投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

3.所有仪器需按标准要求配齐样品测试所需附件，投标时没有配齐的视为免费赠送。

4.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，则按条款九、违约处罚处理。

十二、争议的解决

1. 因产品的质量问题发生争议，由采购人及中标人双方交由广东省或上级法定计量检定机构进行质量鉴定。如采购人及中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

2.执行本项目合同发生纠纷时，采购人及中标人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地（珠海市）人民法院提起诉讼。

# 第三部分　投标人须知

- 说  明

- 适用范围：

  - 本招标文件适用于本项目的政府采购活动。

- 定义：

  - “采购人”是指：广东省珠海市质量计量监督检测所。

  - “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

  - “招标代理机构”是指：广东明正项目管理有限公司。

  - “招标采购单位”是指：采购人，招标代理机构。

  - 合格的投标人：

    - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

    - 符合招标文件规定的项目特殊条件要求的投标人。

  - “中标人”是指经法定评审程序确认并授以中标通知书及合同的投标人。

- 合格的货物和服务：

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用：

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，均按国家有关规定执行。

    - 中标人应在收到代理机构发出的“关于领取中标通知书及缴纳招标代理服务费的通知”后，三日内向采购代理机构缴纳招标代理服务费并领取《中标通知书》。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式支付。

    - 招标代理服务费收费标准均按国计委“计价格[2002]1980号文”货物类收费规定上浮20%执行，收费金额按照差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

| 中标金额（人民币：万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.8% |
| 100-500 | 1.44% |
| 500-1000 | 0.96% |
| 1000-5000 | 0.60% |

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成:

  - 投标邀请书

  - 采购项目内容

  - 投标人须知

  - 合同书格式

  - 投标文件格式

  - 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

  - 投标人应认真阅读、充分了解本项目招标文件包含的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人如不按照招标文件要求提交相关证明资料，或者没有对招标文件做出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

    - 招标文件的澄清或修改

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知（招标采购单位）。（招标采购单位）将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，（招标采购单位）将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（招标采购单位）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行谈判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

    - 招标文件的修改

  - 在投标截止时间十五日以前，无论出现何种原因，（招标采购单位）可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

  - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向（招标采购单位）确认。

  - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（招标采购单位）可适当推迟投标截止期，但应发布公告书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 投标文件的编制和数量

    - 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 除非招标文件中另有规定，投标人的投标文件以及与（招标采购单位）所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件编制

  - 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人所提供的设备和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 投标人应按照“第二部分 用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标明细报价表》和《开标一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含设备运至最终目的地的运输、保险和伴随设备服务的其他所有费用。

  - 每一种规格的设备只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

- 备选方案

  - 只允许投标人有一个投标人案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）。

- 联合体投标

  - 本项目不接受联合体参加报价。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加招标和中标后有履行合同能力的相关文件，作为其招标响应文件的组成部分，内容详见招标文件《响应文件编制及附件格式》中的“资格性文件”。

  - 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。招标文件《响应文件编制及其附件格式》中的“资格性文件”如要求携带原件核查或备查的，投标人应该在评审现场向招标小组提供原件核对，否则将作无效投标文件处理。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标保证金

  - 投标人应按招标文件的规定提交投标保证金（非现金形式提交），投标保证金为投标文件的组成部分。如采用银行转账形式的，投保证金必须于递交投标文件截止时间前到达投标保证金专用账号，由于转账当天不一定能够到达保证金专用账户，为避免因投标保证金未达账而导致的投标被拒绝，建议提前2个工作日办理转账。如采用银行保函形式提交的（银行保函原件须在递交投标文件截止时间前密封提交），提供由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函，且银行保函的有效期须超过投标有效期 30 天。

  - 投标保证金提交形式：银行转账等非现金形式。

包组二投标保证金金额：人民币贰拾万元整（￥200,000.00）。

  - 投标保证金专用账号：

开户银行：农业银行珠海水湾支行

户    名：广东明正项目管理有限公司

账    号：44-355201040004447

注：

投标保证金必须由投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。转账时应注明投标单位及投标项目名称。

  - 凡未按招标文件规定提交投标保证金的投标，为无效投标。

  - 综合得分由高到低排名前3位的投标人，依次列为第一中标候选人（即中标人）、第二中标候选人和第三中标候选人。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的。

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

- 法律法规规定的其他情形。

- 投标的截止期

  - 递交投标文件截止时间点为 2019 年 02 月 02 日 10：00 ，超过截止时点后的投标为无效投标。

- 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件一式7份，其中正本1份和副本6份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- 招标响应文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。

  - 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

  - 如果未按要求密封和标记，（招标采购单位）对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 开标、评标定标

- 开标

  - （招标采购单位）在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标人案。

  - （招标采购单位）做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

- 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由（招标采购单位）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定， 组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表1人和（技术、经济等）方面的评审专家6人组成。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、价格评议。

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

  - 本次评标采用（综合评分）法。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

  - 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

  - 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标保证金未提交或提交形式不符合招标文件要求的或金额不足；

- 投标文件等未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

- 投标文件未密封；

- 投标文件不符合招标文件规定的报价或其它实质性要求；

- 投标文件正本或副本数目不足；

- 不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同，或有其它明显串通投标行为；

- 投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

- 投标报价高于本项目报价上限；

- 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件无法定代表人或其授权代表人签字的；

- 参加招标活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的

- 不符合法律、法规及相关规章的要求。

    - 采购人对各投标人进行资格性审查、评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标的评价

  - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

- 授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序3名推荐中标候选人名单。

  - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

  - 中标人确定后，（招标采购单位）将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 替补候选人的设定与使用：中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

- 质疑

- 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向（招标采购单位）提出书面质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。（招标采购单位）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.1 投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

28.2投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

- 合同的订立和履行

- 合同的订立

  - 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的设备、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

- 适用法律

- （采购人）、（政府采购代理机构）及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

说明：投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，逾期不予受理。

本项目政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地址：广州市仓边路26号8楼电话：电话：020-83188580、83188586、83188500、83188511。

需要落实的政府采购政策：

32.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

32.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

32.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

32.4《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

32.5《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

32.6《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

# 投标人资格审查表

| 审查 项 目 | 要求 （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供以下材料作为证明文件： 1.1 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件加盖投标人公章；1.2 2017年度财务状况报告或本年度任意一个月的财务状况报告复印件加盖投标人公章；其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章；1.3 本年度任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件加盖投标人公章；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件加盖投标人公章；1.4 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；1.5 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。1.6 必须符合法律、行政法规规定 的其他条件（可参照投标函、投标承诺书相关承诺格式内容）。 |
|  | 2.投标人所投产品为进口设备且为非生产厂家的，投标文件中须提供:所投产品生产厂家或生产厂家国内办事处针对本项目的售后服务承诺函复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件供评标委员会在评标时进行查验）；进口设备若非生产厂家直接出具的售后服务承诺函，另须同时提供生产厂家与售后服务机构承诺函出具方的关系证明文件复印件加盖投标人公章； |
|  | 3.投标人投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意名单之一：①记录失信被 执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活 动 期 间 。（ 说 明 ： 1.以招标代理机构于投标截止日期前3日在 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2.采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。3.如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动。） |
|  | 4.前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得参加该本次采购活动。 |
|  | 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加 本采购项目投标。 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 7.已登记报名并获取本项目采购文件。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过； 不通过的为无效投标。

3.  未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

# 符合性审查表

| 符合 性审 查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，报价符合招标文件要求。未超过本项目包组二采购预算。 |
| --- | --- |
|  | 2.提交投标函。投标文件完整，投标内容基本完整，并按 要求签署、盖章。 |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4.“★”号条款满足招标文件要求。 |
|  | 5.投标有效期为投标截止日起至少 90 天。 |
|  | 6.如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
|  | 7.未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
|  | 8.投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
|  | 9.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 。 |
|  | 10.如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间 内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过； 不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书 面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其作为无效投标处理。

# 第四部分  评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 评分方法

本次评标采用综合评分法，综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）资格性审查（采购人进行审查）

（二）符合性审查（评标委员会进行审查）

（三）比较与评价（评标委员会进行比较与评价）

- 商务技术评价；

- 价格评估；

- 综合比较与评价。

（四）推荐中标候选投标人名单

投标最终得分 = 商务标得分+技术标得分+ 经济价格标得分；

评标委员会推荐最终综合得分最高的投标人为本项目预中标人。

四、评标细则：

- 技术评分表（56分）

| 评审项目 | 评价指标分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分 （56分） | “▲”技术参数响应情况 (25分) | 在全部完全响应(无正偏离及无负偏离)，得 15 分的基础上： a)条款6.2.1.2的屏蔽性能全部达到或超过以下指标即视为正偏离；（需提供同类项目完成后的测试报告复印件加盖投标人公章；不能提供的该项不得分） 频率; 衰减量; 场源. 14kHz; ＞70dB; 磁场. 100kHz; ＞80dB; 磁场. 1MHz; ＞100dB; 电场. 100MHz; ＞100dB; 电场. 1GHz; ＞100dB; 平面波. 10GHz; ＞100dB; 微波. 18GHz; ＞90dB; 微波. b）条款6.14.2吸波尖劈材料能承受大于300V/m的连续场强即视为正偏离。（提供所投品牌的尖劈性能曲线，不能提供的该项不得分） c)条款9.5额定功率：≥300kW即视为正偏离。 d)条款9.17测功机转动惯量（附带连接法兰、扭矩仪以及中间轴连接机构）：≤1.0kgm2即视为正偏离。 e) 条款12.2电池模拟器最大功率：≥300kW即视为正偏离。有1项正偏离加 2.5分，最多加10分；有1项负偏离的扣5分，15分扣完为止；本项最高得分25分。 |
|  | 其他一般技术参数响应情况 (6分) | 按照各投标人对招标文件技术规格书一般技术参数要求(非 “★、▲”号)指标的响应程度进行评审: 全部满足，且有优于用户需求的： ①全部满足，且优于用户需求的条款数量排名第一的，得6分；②全部满足，且优于用户需求的条款数量排名第二的，得5分；③全部满足，且优于用户需求的条款数量排名第三及之后的，得4分； 仅全部满足，得3分； 不能全部满足,得1分。 |
|  | 项目实施方案 12分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于供货、安装调试、质量、进度安排、验收等方面进行评价： 实施方案科学，技术可行，思路清晰，目标明确，措施到位，针对性强，完全满足招标需求，为优：12分； 实施方案较科学，技术较可行，思路较清晰，目标较明确，措施较到位，针对性较强，能够满足招标需求，为良：9分； 实施方案一般，技术基本可行，思路基本清晰，目标基本明确，措施基本到位，针对性一般，基本满足招标需求，为中：6分； 实施方案差，技术不可行，思路不清晰，目标不明确，措施不到位，针对性差，不满足招标需求，为差：2分。 |
|  | 所投产品配置情况（10分） | 对比各投标人所投产品及配件的配置、系统集成性、功能、稳定性、实用性、操作及维护的便易程度进行综合评比： 所投产品的配置高，系统集成优，功能全面，稳定性、实用性及操作及维护的便易程度高为优，得10分； 所投产品的配置较高，系统集成较好，功能完善，稳定性、实用性及操作及维护的便易程度较好为良，得8分； 所投产品的配置一般，系统集成一般，功能一般，稳定性、实用性及操作及维护的便易程度一般，得5分； 所投产品的配置低，系统集成不够完善，功能不足，稳定性、实用性及操作及维护的便易程度较差，得2分； |
|  | 售后服务 （3分） | 根据投标人（设备生产厂家或经生产厂家授权的代理商）在国内是否设有经注册的售后服务机构作为售后服务点及提供的售后服务响应承诺进行综合评分： 在国内有满足上述要求的售后服务机构，且售后服务响应承诺满足或优于用户需求的得2分；在国内有满足上述要求的售后服务机构，但售后服务响应承诺不能满足用户需求的得1分；在国内没有满足上述要求的售后服务机构的得0分。 注：①售后服务机构地点以投标人（或设备生产厂家或经生产厂家授权的代理商）注册地或投标人分支机构的注册地为准。须提供对应营业执照副本复印件加盖投标人公章（如为生产厂家售后服务机构须同时加盖生产厂家及投标人公章，如为经生产厂家授权的代理商售后服务机构须同时加盖经生产厂家授权的代理商及投标人公章）。 ②如为经生产厂家授权的代理商为售后服务机构的须同时另提供生产厂家的相关授权书复印件加盖代理商公章。 2、质保期承诺：整体质保期年限高于用户要求1年以上的得1分，最高得分1分。 |

- 【如投标人提供的“★”条款及“▲”号条款证明文件是由设备生产厂家国内办事处盖章确认的，则须同时另外提供设备生产厂家出具的与相关国内办事处的关系证明文件的复印件加盖投标人公章。】

1.投标文件中“★”条款的响应（含正偏离、完全响应、负偏离）如招标文件有证明文件要求的按招标文件具体要求提供；如招标文件没有具体要求提供何种证明文件的，则以经设备生产厂家或生产厂家国内办事处盖章确认的证明文件原件（或产品宣传彩页同时加盖投标人公章）为准。如提供的证明文件不能体现任意一项“★”号条款要求的则将导致投标无效。

2.招标文件中带“★”的条款为实质性响应条款，任何一项对带“★”条款的负偏离或不响应将导致投标无效。

3.投标文件中“▲”号条款的响应（含正偏离、完全响应、负偏离）如招标文件中有证明文件要求的按招标文件具体要求提供；如招标文件没有具体要求提供何种证明文件的，则以经设备生产厂家或生产厂家国内办事处盖章确认的证明文件原件为准；如提供的证明文件不能体现“▲”号条款要求的则将导致技术扣分。

- 4.招标文件中带“▲”的条款为重要技术要求条款，任何一项对带“▲”条款的负偏离或不响应将导致技术扣分。

5.投标人须按照评分要求完整提供资料，否则该项评分得分为零。

6.技术评分：按照所有评委评分的算术平均值计分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 商务评分表（14分）

| 项目 | 评价指标分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务评分（14分） | 认证情况 （2分） | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书，得2分。 注：在投标文件中提交上述相关证书复印件加盖投标人公章。不按要求提交的不得分。 |
|  | 财务报表 （2分） | 投标人提供2015年至2017年（或公司成立时间至2017年）经会计师事务所审计的年度财务报表，提供连续3年的得2分；提供连续2年的得1分；只提供其中1年的得0.5分；不提供的不得分。 注：投标文件中须提供相关年度财务报表复印件须加盖投标人公章。不按要求提供的不得分。 |
|  | 产品保障 （2分） | 1.若投标人为非所投暗室和测功机系统的生产厂家的，能同时提供所投暗室和测功机系统的生产厂家针对本项目授权书的，得2分；只能提供所投暗室或测功机系统其中一项的生产厂家针对本项目授权书的，得1分；无或其他，得0分。 2.若投标人为所投暗室生产厂家的，能提供所投测功机系统的设备生产厂家针对本项目授权书的，得2分；无或其他，得0分。 3.若投标人为所投测功机系统的生产厂家的，能提供所投暗室生产厂家针对本项目授权书的，得2分；无或其他，得0分。 注：本项最高得2分，投标文件中须提供相关的证明文件原件加盖投标人公章。 |
|  | 同类业绩 （8分） | 根据已完成的与本项目所投为同品牌产品的同类业绩评分： 中国国内具有同类穿墙式电机电磁兼容测试系统的案例，每个业绩得4分，最多8分。 注: 投标文件中须提供业绩合同关键页及验收证明复印件加盖生产厂家公章，同时在同类业绩情况一览表中提供对应联系人及联系电话、详细联系地址。开标时提供业绩合同原件和验收证明原件供评标委员会核查。不按要求提供上述材料的，该业绩不得分。 |

注：

1.投标人须按照评分要求完整提供资料，否则该项评分得分为零。上述评分内容如须提交原件的，投标人须将上述要求的原件与投标文件同时提交，逾期不予接收。评标结束当日退回原件。不按照要求提供的，该项评分为零分。

2.商务评分：按照所有评委评分分值的算术平均值计分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

经济得分（30分）

经济价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30分

评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

##### 价 格 扣 除 说 明

1.小型和微型企业产品价格扣除

1.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

1.2.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.2.1. 符合中小企业划分标准；

1.2.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所 称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部 关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

1.4.监狱企业产品价格扣除

1.4.1. 监狱企业视同小型企业，按上述 1.1、1.2 条款享受评审中价格扣除。

1.4.2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于 司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒 毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团 监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.4.3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.5.残疾人福利性单位产品价格扣除

1.5.1. 残疾人福利性单位视同小型企业，按上述 1.1、1.2 条款享受评审中价格扣除。

1.5.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当 提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的 真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。

2.投标人同时为小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次 价格扣除，不重复进行价格扣除。

3.节能产品、环境标志产品价格扣除：

3.1.投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单 的，节能产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在财政部国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的具体清单页加盖投标人公章）。

3.2.投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的具体清单页加盖投标人公章）。

第五部分  合同书格式

合 同 书

计划编号：        440000-201901-118012001-0001

项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

甲    方：            广东省珠海市质量计量监督检测所

乙    方：

甲    方（采购人）：广东省珠海市质量计量监督检测所

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

计划编：440000-201901-118012001-0001              项目编号：MZCD-1901-012

根据广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

乙方负责向甲方供应以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌、规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：人民币大写： 元整；小写（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称、内容必须与招投标文件中货物名称、内容一致。

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：_________________元整；小写（￥_______________）。

注：合同金额必须以人民币为结算单位，合同金额包括：所有产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价及其它的所有费用、保险费用、仓储费、运输费、装卸费、通讯费、网络费、安装调试费、计量检定费，银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），若货物或其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，则另外包含进口环节关税和增值税,乙方执行完合同需开具增值税发票。如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。

## 三、项目基本要求

1. 本项目为交钥匙承包项目，乙方承包及负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。所有设备在现有试验室条件下能完成安装及验收，如有特殊要求(包含且不限于电源、上下水、振动、隔离、地基、通风等)，涉及到的相关改造工程，由乙方负责，所需费用包含在合同金额内。

2. 设备应具有优良的功能和合理的配置，操作简便、界面友善，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高。

3. 设备、设施的安全技术要求、安装等符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及其他相关法规要求。

4. 乙方提供的设备必须为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5. 乙方所提供的产品必须能够根据国家相关标准/规范的变化及时、便捷地进行升级。

6.乙方应确保所有硬件设备、选件、附件在构成系统后，相互间在阻抗、匹配、信号电平匹配、传输功率、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试、排风系统等各方面满足系统功能、系统技术指标及国家相关标准/规范的要求。所有设备在现有实验室条件下能完成安装及验收，如有特殊要求须由乙方制定解决方案并负责实施，由此产生的费用须包含在合同金额中。

7. 需提供所投相关设备的详细方案说明和设备技术参数及图片。

8. 进口设备交货时必须提供报关单、原产地证明等资料。

四、交货

1.交货期：按照投标文件响应时间交货。

合同签订之日起12个月内到达甲方指定现场，且乙方在发货前须与甲方确认场地条件是否满足设备入场要求，书面确认后乙方方可发货。如因特殊原因造成设备交货期延长的，须提前获得甲方书面确认函，否则视为乙方违约。

2.交货方式：按甲方要求交付。

3.交货地点：珠海市内甲方指定地点。

五、质量保证及售后服务、验收等要求

1. 方案评审

1.1中标结果公示后三个月内在设备设计生产地（或甲方单位处）召开设计评审会议。乙方将完整的设计方案交由甲方评审，评审通过后乙方方可进行下一阶段的工作。评审阶段甲方保留更改方案的权利；

1.2评审内容：设计方案，安装调试方案、验收方案、培训方案、项目管理方案、项目进程实施日程表等；

1.3评审会议后20天内，乙方根据评审会议的评审内容提供符合要求的工程设计所需的全部技术文件，包括但不限于：设备安装、调试时对土建、公用系统设计的详细要求及工程、基础等设计图纸；提供详细的项目进程实施日程表和项目管理方案；

1.4在方案评审期间，乙方机票、住宿、保险等费用自理（费用包含在合同金额中）。

2. 安装调试

设备安装调试是交钥匙工程。甲方只负责提供相应的接口（水、电、气接口），其它一切事项（从设备开箱到安装调试完成）由乙方负责，详细说明见下述条款：

2.1乙方在设备到达安装地点后，在接到甲方通知后，必须在7日内开始设备的安装、调试等工作，直至达到验收指标。安装调试完成后乙方委托省级及以上法定计量检定机构对该设备的主要技术参数（具体参数由甲方确认）进行计量，以验证其是否满足技术规格书要求。计量费用由乙方承担。

2.2设备在甲方现场的安装、调试和技术指导工作由乙方派技术熟练工程师进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，甲方配合乙方的调试工作。

2.3乙方应严格按照项目管理方案进行安装和调试，确保验收工作正常进行。

2.4甲方提供的公用动力接口界面如下：

2.4.1电：甲方提供的设备用电接驳至指定的配电箱，配电箱空开下口至设备间所需的所有管路管线由乙方负责提供并安装。

2.4.2压缩空气：甲方提供的压缩空气接驳至指定的用气点阀门，用气点阀门至设备间所需的所有管路管线由乙方负责提供并安装。

2.4.3给排水：甲方提供的设备给排水管路管线接驳至指定的给排水点阀门，给排水点阀门至设备间所需的所有管路管线由乙方负责提供并安装。

2.5乙方应提供安装调试阶段、质保期内用于安装调试及正常使用的介质、工具等物资、物品。

2.6乙方应承担设备安装调试过程中由乙方原因造成的现场地面损坏或污染等所产生的修复费用。

2.7设备安装调试完成后，乙方负责现场的清洁工作。

2.8设备到货5个月内完成安装调试工作。

3.终验收

3.1设备安装调试完成后，由甲方和乙方同组织设备的终验收，验收内容及方法标准如下：

3.1.1验收内容

外观检查（不能有硬伤及破损）

供货清单的确认

安全与防护要求的检查

设备的基本功能与主要性能指标的验收

按照合同条款逐条进行试验和指标检查

甲方连续使用一周，进行系统的综合性检查

技术资料及相关技术文件的检查与移交

备品的清点与移交

3.1.2验收方法及标准

设备在甲方现场安装调试后，乙方制定验收方案和验收大纲，验收大纲需经甲方确认，符合甲方要求后开始进行终验收工作。

3.2终验收时，乙方应提供设备的操作规程、系统巡检及保养细则、管理规章制度、应急故障处理办法等完善的维保体系文件。

3.3在终验收期间，乙方机票、住宿、保险等费用自理。

4.技术服务

4.1保修期内免费维修，保修期后提供终身优惠维修。售后服务必须由专业人员负责，售后服务及技术支持人员必须4小时之内响应，24小时内到达现场。整体质保期不低于两年。

重要部件保修时间见下表，保修期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换，技术性能指标保证符合上述要求。

| 部件名称 | 时间 |
| --- | --- |
| 暗室性能 | 10年以上 |
| 屏蔽板体 | 10年以上 |
| 吸波材料 | 10年以上 |
| 屏蔽门 | 2年以上 |
| 天线支架 | 2年 |
| 滤波器 | 2年 |
| 监视系统 | 2年 |
| 测功机 | 2年 |
| 电池模拟器及电池测试台 | 2年 |
| 水冷却装置 | 2年 |
| 传动轴 | 2年 |
| 被测电机基座 | 2年 |
| 照明 | 2年 |
| 防火报警系统 | 2年 |
| 辅助配件 | 2年 |

4.2有关备件、材料价格应低于国内的市场价格，乙方须承诺5年不涨价，并保证在保修期满后十年内正常维修及零配件供应。

4.3在质量保证期结束后对于维修所需的备件和服务，乙方承诺先维修后付款。

5.培训

5.1 乙方保证甲方单位人员（3人以上）在暗室安装地点进行现场操作、维护等技术培训，使受训人员能够完全掌握暗室的各项系统使用，培训时间不少于7个工作日；

5.2 乙方对培训的效果和质量负责，乙方应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方单位人员进行技术培训。如果乙方委派的技术人员不符合本条规定，或者玩忽职守，或者违反国家法律，甲方有权要求乙方撤换该技术人员，并委派合格的技术人员接替其工作，乙方应在受到甲方书面通知后10日内完成上述撤换工作；

5.3 乙方应至少提供2套中文版资料，具体如下：设备操作手册、软件使用手册、

维护与保养手册；

5.4 培训主要内容包括但不限于：

暗室屏蔽室整体操作和日常维护保养方法；

各种监控系统的操作和日常维护保养方法；

测功机系统的操作和日常维护保养方法；

电池模拟器的操作和日常维护保养方法；

被测电机的安装和测试准备详解；

轴电流的测试演示与详解。

六、付款方式

本项目按照政府采购支付流程办理款项支付。合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。本项目涉及的相关进口产品，相关税费已包含在中标总价中，甲方将不支付进口产品相关税项等费用。

1.合同签定后10个工作日内（同时提供中标通知书），甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）；

2.设备完成订货（提供针对本项目的订货合同）后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额20%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

3.乙方按合同规定完成合同设备交付并由甲方核清设备后10个工作日内（提供甲方的针对本项目确认证明），甲方向乙方支付合同总金额20%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

4.乙方按合同规定完成合同设备安装、调试并验收合格后10个工作日内（需提供甲方出具的验收报告原件），乙方向甲方支付合同总金额5%的款项作为质量保证金，资金到账后10个工作日内，并在收到乙方出具的正式全额发票后，甲方向乙方支付合同总金额30%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）；

5.合同总金额5%作为质量保证金。质保期内货物正常使用，质保期满（整体满2年）后10个工作日内甲方开始办理支付手续（质量保证金不计利息）；在合同设备质量保证期内，如合同设备发生质量问题，影响甲方使用的，甲方有权扣除该质量保证金，并视为甲方已经全额履行支付义务。扣除质量保证金并不排除乙方因合同设备存在质量问题而承担的违约责任。

七、违约处罚

1.乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力或甲方书面认可的原因除外），逾期按每天3‰货款总额赔偿给甲方，误期超过交货期30日历天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天0.5%货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20％赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5％；违约处罚不设上限。

2.若甲方发现乙方提供虚假投标资料的，可单方决定采取以下一种或几种处罚措施：

2.1废除投标人投标资格或中标资格。

2.2中止执行合同，乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20％赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金增加货款总额的0.5％。

八、其他要求：

1.经甲方同意，更换指定的任一型号的同种配备的设备（不再增加任何费用），交货期从接到甲方通知开始算起，不超过投标文件承诺的交货期。

2.甲方有权从货款扣减乙方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

3.属于进口设备的必须提供报关单、原产地证明等资料。

九、对投标人的要求

1. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并明确列出。

2.乙方所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

3.所有仪器需按标准要求配齐样品测试所需附件，投标时没有配齐的视为免费赠送。

4.乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，则按条款七、违约处罚处理。

十、争议的解决

1. 因产品的质量问题发生争议，由甲乙双方交由广东省或上级法定计量检定机构进行质量鉴定。如甲方及乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.执行本项目合同发生纠纷时，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地（珠海市）人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力因素

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、税费：与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、合同附件

1.投标报价单（原件）；

2.《中标通知书》（复印件加盖公章，提供原件给甲方验证）；

3.乙方有效营业执照副本及税务登记证副本（复印件加盖公章，提供原件给甲方验证）；

4.乙方法定代表人或委托代理人身份证（复印件）。

十四、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式 5 份。甲乙双方各执 2 份，采购代理机构执 1 份。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或代理人（签字）： |  | 法定代表人或代理人（签字）： |
| 签定地点： |  | 开户银行： |
|  |  | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  | 日 期： 年 月 日 |

合同见证单位：广东明正项目管理有限公司

合同条款与招标文件要求、投标文件响应内容一致，无偏离。

项目经办人：

见证日期：

第六部分　投标文件编制及附件格式

投标文件的编制及组成

第一部分：商务技术标书，含如下内容

- 自查表：

  - 资格性/符合性自查表

- 资格性、符合性文件：

  - 投标函

  - 法定代表人资格证明书及授权委托书

  - 投标保证金提交情况（附提交投标保证金的证明文件）

  - 关于资格的声明函（附资格证明文件）

  - 投标承诺书

2.6   实质性条款响应表（带“★”号条款）

2.7   投标人认为需要提交的其他资料

- 商务技术部分：

3.1   商务条款响应表

3.2   重要技术参数条款响应表（带“▲”号条款）

3.3   其他一般技术参数响应表

3.4   项目实施方案

3.5   所投产品配置情况

3.6   售后服务

3.7   认证情况

3.8   财务报表

3.9   产品保障

3.10  同类业绩

3.11  中小企业声明函（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、

监狱企业证明（如有）

3.12 投标人认为需要提交的其他资料

第二部分：经济标书，含如下内容（两个包组相同）

- 价格部分：

  - 开标一览表（报价一览表）

  - 投标报价明细表

注：

1.请投标人按照招标文件的要求格式、内容，分别、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码。商务技术标书及经济标书各自密封在一个封袋，投标文件均为1正本6副本。此外还需单独用信封密封一张《开标一览表》，作唱标之用。

2.如采用银行保函等形式提交投标保证金的，需另将银行保函等原件单独密封在一个包装内（非银行转账形式提交投标保证金的投标人。）。

一、自查表

| 评 审 内 容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供以下材料作为证明文件： 1.1 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件加盖投标人公章；1.2 2017年度财务状况报告或本年度任意一个月的财务状况报告复印件加盖投标人公章；其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章；1.3 本年度任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件加盖投标人公章；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件加盖投标人公章；1.4 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；1.5 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。1.6 必须符合法律、行政法规规定 的其他条件（可参照投标函、投标承诺书相关承诺格式内容）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.投标人所投产品为进口设备且为非生产厂家的，投标文件中须提供:所投产品生产厂家或生产厂家国内办事处针对本项目的售后服务承诺函复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件供评标委员会在评标时进行查验）；进口设备若非生产厂家直接出具的售后服务承诺函，另须同时提供生产厂家与售后服务机构承诺函出具方的关系证明文件复印件加盖投标人公章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.投标人投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意名单之一：①记录失信被 执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活 动 期 间 。（ 说 明 ： 1.以招标代理机构于投标截止日期前3日在 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2.采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。3.如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动。）-由招标代理机构进行查询并打印。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得参加该本次采购活动。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加 本采购项目投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7.已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，报价符合招标文件要求。未超过本项目包组二采购预算。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.提交投标函。投标文件完整，投标内容基本完整，并按 要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 符合 性审 查 | 4.“★”号条款满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 查 | 5.投标有效期为投标截止日起至少 90 天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6.如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7.未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8.投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 10.如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间 内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

二、资格性、符合性文件

#### 2.1 投标函

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

依据贵方[广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心（广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） ]的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 6 份。

- 自查表；

- 资格性、符合性文件；

- 商务技术部分；

- 价格部分。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为投标截止之日起  90  天。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

#### 2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

#### （1）法定代表人资格证明书

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人（公章）：

签  发  日 期：

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

#### （2）法定代表人授权委托书

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

兹授权             同志（在我公司职务为           ），为我公司的合法代理人，其权限是：在【广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） 】的招投标活动中，全权代表本公司参与本采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

被授权人（授权委托人）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：         签发日期：

代理人身份证复印件（正反面）

#### 说明：投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

#### 2．3投标保证金提交说明

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

（ 投 标 人 全 称 ) 参加贵方组织的、招标编号为 MZCD-1901-012 的【广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心（广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）】的招标活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐）或其他非现金形式 提交人民币（大写）贰拾万元整的投标保证金。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

#### 附投标人提交投标保证金证明文件如下：提供银行转账凭证或以银行保函等形式提交投标保证金的证明材料复印件并加盖投标人公章。

附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：	年	月	 日

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

不可撤销保函第	号

本保函作为    (投标人名称)   （以下简称投标人)响 应招标编号为 MZCD-1901-012 的 广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二 ） 的投标邀请提供的投标保证金，   （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面 通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付【 保 证 金 金 额 ]人民币（大写）                                                     元 整， （ 小 写 ） ￥		元 ）】：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2. 投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 本保函自出具之日起至该投标有效期满后 30 天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行， 本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：	邮政编码：

联系电话：	传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：姓名

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：职务

#### 2．4关于资格的声明函

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

关于贵方【广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心（广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）】的投标邀请，本签字人愿意参加该项目投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并在投标文件中提供以下材料作为证明文件：

1.1   提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件加盖投标人公章；

1.2   提供2017年度财务状况报告或本年度任意一个月的财务状况报告复印件加盖投标人公章；其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章；

1.3   提供本年度任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件加盖投标人公章；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件加盖投标人公章；

1.4   提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

1.5  提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

2. 投标人所投产品为进口设备且为非生产厂家的，投标文件中须提供:所投产品生产厂家或生产厂家国内办事处针对本项目的售后服务承诺函复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件供评标委员会在评标时进行查验）；进口设备若非生产厂家直接出具的售后服务承诺函，另须同时提供生产厂家与售后服务机构承诺函出具方的关系证明文件复印件加盖投标人公章；

3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意名单之一：①记录失信被 执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活 动 期 间 。（招标代理机构查询并打印）；

4. 投标人认为有必要提供的其它文件和资料。

（请按照上述详细要求提交资料附后）

注：

本资格声明函的签字人保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作废标处理，并且采购人有权没收其投标保证金。 投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

#### 2.4.1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函

#### 致：广东省珠海市质量计量监督检测所

我方在此声明：我方参加【广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） 】的投标活动，我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

注：

1.如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

2.投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购管理部门有权没收其投标保证金。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

2.4.1.5无重大违法违规记录承诺书

致： 广东省珠海市质量计量监督检测所

我方在此郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。否则，由此造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：

1.如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

2.随本声明附上我方参加本次采购活动自本项目开标之日起向前追溯三年内发生的仲裁情况及相关的法律证明文件等（如有）。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确。

3.投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购管理部门有权没收其投标保证金。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

#### 投 标 承 诺 书

致：广东省珠海市质量计量监督检测所

本投标人已详细阅读了【广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） 】的招标文件，自愿参加上述项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、广东省有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4.  具有良好是商业信誉和健全的财务会计制度。

5.  接受招标文件全部内容。

6.  保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

7.  保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

8.  保证按招标文件及合同要求按质按量的完成约定任务且交货期满足招标文件要求。

9.  保证中标之后密切配合采购单位开展工作。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

11.我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

投标投标人对其所承诺内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

2.6实质性响应一览表（带“★”号条款）

| 序号 | 招标时“★”条款要求 | 投标时“★”条款响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| … |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

说明：

- 投标人根据招标项目技术要求中的货物内容填写以上表格。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

- 偏离情况包括“正偏离、负偏离、无偏离”。

- 投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指所投产品技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投产品技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

- 本项目招标文件中带“★”的条款为实质性响应条款，任何一项对带“★”条款的负偏离或不响应将导致投标无效。

5. 投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未提供相关证明文件的视为负偏离。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

三、商务技术部分

## 3.1商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 （正偏离/完全响应 /负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受招标文件所述条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 提供合格的产品 |  |  |
| 5 | 投标有效期为投标截止之日起90天 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

说明：

对于上述要求，投标人如完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”，同时请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

3.2重要技术参数响应一览表（带“▲”号条款）

| 序号 | 招标时“▲”条款要求 | 投标时“▲”条款响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| … |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

说明：

1. 投标人根据招标项目技术要求中的货物内容填写以上表格。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2. 偏离情况包括“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指所投产品技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投产品技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

3.  招标文件中带“▲”的条款为重要技术要求条款，任何一项对带“▲”条款的负偏离或不响应将导致技术扣分。

4.  投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未提供相关证明文件的视为负偏离。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

3.3其他一般技术参数响应表

| 序号 | 招标时其他一般技术参数要求 | 投标时其他一般技术参数响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| … |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

说明：

      - 投标人根据招标项目技术要求中的货物内容填写以上表格。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

      - 偏离情况包括“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指所投产品技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投产品技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

3.4   项目实施方案

3.5   所投产品配置情况

3.6   售后服务

3.7   认证情况

3.8   财务报表

3.9   产品保障

3.10  同类业绩

3.11  中小企业声明函（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、

监狱企业证明（如有）

3.12  投标人认为需要提交的其他资料

注：格式自定，须按照评分细则要求将全部的相关资料，如投标人未按照招标文件要求须提供相关资料的，则将导致该项评分为零。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年    月   日

附：同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 | 联系人及联系电话、详细联系地址 | 备注（采购设备具体名称、数量、品牌型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人须在投标文件中按照招标文件要求提交全部各项证明材料。不按要求提交的不得分。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年     月     日

附：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加	   (采购人单位名称)	   的	     (项目名称)    	项目（包组   ）采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年     月     日

如为非中小微型企业的，则不需要提供该声明函。

附：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人单位名称）    单位的    （项目名称）     项目（包组   ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

如为非残疾人福利性单位的，则不需要提供该声明函。

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

如投标人不属于监狱企业的，则无须提供该证明文件。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年     月     日

## 政策功能情况（如有）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品是纳入财政部国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

2.环保标志产品是纳入财政部环境保护部颁布最新一期环保标志产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

如不属于节能产品、节能产品的，则无需提供

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年     月     日

四、价格部分

4.1  开标一览表

| 项目名称 | 广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） |
| --- | --- |
| 广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） | 投标报价大写：人民币 元整 投标报价小写：￥ |
| 交货期 | 符合招标文件要求（合同签订之日起 个月内到达指定现场） |
| 备 注 |  |

说明：

- 由于将对本表进行公开唱标，所以填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

- 如果投标文件其它地方载明的交货期与本表不一致的，以本表为准。

4. 投标人应对本项目包组二内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。否则，其投标将作无效投标处理。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

4.3、投标报价明细表

人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 投标产品的品牌、规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：小写￥ ； 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

投标文件密封封面

| 项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二） 投标文件分类：【】商务技术标书 【】经济标书 【】银行保函 投标人全称（公章）： . 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； - 本封面复印或打印有效； - 投标文件密封各封口处须加盖投标人公章。 |

【 】正本/【 】副本

投标文件

（商务技术标书）（封面）

项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

项目地址：                   珠海市

投 标 人（公章）：

.                          .

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：          电话：        手机：

【 】正本/【 】副本

投标文件

（经济标书）（封面）

项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

项目地址：                   珠海市

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：          电话：        手机：

唱标文件

（开标一览表）

项目名称：广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

项目地址：                   珠海市

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：          电话：        手机：

银行保函

项目名称： 广东省珠海市质量计量监督检测所国家新能源汽车动力电池及电驱动系统质量监督检验中心 （广东）第一批设备-电磁兼容检验设备采购项目（包组二）

项目地址：                   珠海市

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：          电话：        手机：